Analysis Of Pixel Value In Lateral Projection Of Sacrum

Examination Using Variations Of Virtual Grid Ratios

Analisis Pixel Value Terhadap Pemeriksaan Os Sacrum Proyeksi Lateral Menggunakan Variasi Rasio Virtual Grid

Rafhael Reznandika Yustiyo1, Shinta Gunawati Sutoro1,  Muhammad Irsal1, Muhammad Rizqi1, Fitrus Ardoni1

Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, Jl. Hang Jebat III Gunung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, Indonesia

Email : rafaelreznandikayustio@gmail.com

Article Info

Article history

Received date: xxxx-xx-xx

Revised date: xxxx-xx-xx

Accepted date: xxxx-xx-xx

Abstract

Lumbosacral lateral projection radiography, particularly of the fifth lumbar vertebra (L5) and Sacrum, often experiences a decrease in contrast due to exposure factors and object thickness. This study aims to analyze the variation in the Virtual Grid ratio of 8:1, 10:1, and 12:1 in lateral projection sacrum examinations using the Pixel Value indicator. This descriptive quantitative study was conducted in May–June 2025 at the Radiography and Physics Laboratory, Department of Radiodiagnostic and Radiotherapy Technology, Jakarta II Polytechnic. The sample consisted of lateral sacrum images with three grid ratio variations. Analysis was performed on the average Pixel Value, followed by statistical testing using SPSS 27 with the One-Way ANOVA method. The results showed the average Pixel Value: 8:1 ratio at 150.94; 10:1 ratio at 150.46; and 12:1 ratio at 152.75 with P>0.05, indicating no significant difference between the grid ratio variations.

Keywords:

Virtual Grid , Pixel Value , Os Sacrum

Abstrak

Pemeriksaan radiografi Lumbosakral proyeksi lateral, terutama pada vertebra lumbalis kelima (L5) dan Os Sacrum, sering mengalami penurunan kontras akibat faktor eksposi dan ketebalan objek. Penelitian ini bertujuan menganalisis variasi rasio Virtual Grid 8:1, 10:1, dan 12:1 pada pemeriksaan Os Sacrum proyeksi lateral menggunakan indikator nilai Pixel Value. Metode penelitian kuantitatif deskriptif ini dilakukan pada Mei–Juni 2025 di Laboratorium Praktikum Radiografi dan Fisika, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Poltekkes Jakarta II. Sampel berupa citra Os Sacrum lateral dengan tiga variasi rasio Vitual Grid. Analisis dilakukan terhadap rata-rata Pixel Value, dilanjutkan uji statistik dengan SPSS 27 menggunakan metode One-Way ANOVA. Hasil menunjukkan nilai rata-rata Pixel Value : rasio 8:1 sebesar 150,94; 10:1 sebesar 150,46; dan 12:1 sebesar 152,75 dengan P-Value > 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antar variasi rasio.

Kata Kunci:

Virtual Grid , Pixel Value , Os Sacrum

PENDAHULUAN

| Salah satu pemeriksaan yang sering melakukan pengulangan gambar di rumah sakit yaitu pemeriksaan sacrum, hasil penelitian yang dilakukan oleh Steffen A (2006), yang dimana salah satu pemeriksaan Os Sacrum mempunyai persentas 24,5% pada prosedur radiografi digital [1]. Di Indonesia pemeriksaan tulang belakang posisi lateral termasuk dalam potensi Unnecessary Exposure sebesar -80 % hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar (di atas 50%) nilai dosis tiap jenis pemeriksaan berada melebihi nilai toleransi ±20%, yang |  |
| --- | --- |
| (a) | (b) |
| (c) | (d) |

Gambar 1. Alat dan Bahan: (a) Pesawat sinar-X, (b) Phantom Anthromorphic, (c) Workstation dan (d) Detector

disebabkan salah satunya oleh faktor eksposi yang berlebih dan Kesalahan dalam menetapkan target/lokasi/posisi penyinaran [2].

Pemeriksaan radiografi Lumbosakral proyeksi lateral, bagian vertebra lumbalis kelima (L5) dan Os Sacrum merupakan area yang paling sering mengalami penurunan kontras yang disebabkan oleh penggunaan faktor eksposi dan ketebalan objek [3]. Selama ini, grid fisik sering digunakan untuk mengurangi efek tersebut, Salah satu solusi modern yaitu penggunaan Virtual Grid, yaitu teknologi berbasis perangkat lunak yang bekerja seperti grid fisik tetapi dalam bentuk digital [4].

Virtual Grid ini mampu mengolah data gambar secara otomatis untuk mengurangi efek radiasi hambur [5]. Selain itu, menurut sebuah hasil studi Virtual Grid mempunyai keunggulan dibandingkan grid fisik dalam hal memperbaiki dan meningkatkan kualitas citra,  serta proses  pemeriksaan menjadi lebih cepat dan lebih efisien [6]. Berdasarkan observasi peneliti dirumah sakit pemeriksaan  lateral sering kali mengalami penurun kontras radiografi  yang mengakibatkan pengulangan pemeriksaan dan menurunkan akurasi diagnosa [3]. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis  pada pemeriksaan Os Sacrum lateral dengan variasi rasio Virtual Grid untuk mengetahui pengaruh penggunaan rasio Virtual Grid terhadap nilai Pixel Value yang dihasilkan .

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2025 di Laboratorium Praktikum Radiografi dan Fisika Jurusan Teknik Radiologi. Sampel dalam penelitian adalah hasil citra Os Sacrum proyeksi lateral menggunakan variasi rasio Virtual Grid 8:1, 10:1, dan 12:1 dengan objek Phantom Anthropomorphic. menggunakan faktor eksposi 95 kV dan 45 mAs.

Alat dan bahan yang digunakan pesawat sinar-X merk GE Healthcare tipe stationary dengan spesifikasi 150 kV dan 500 mA. Image Detector yang digunakan adalah Flat Panel Detector (FPD) dari FUJIFILM bertipe FDR D-EVO II C35 ukuran 35 x 43 cm dengan sistem Indirect-Conversion pada gambar 1. Analisis Pixel Value menggunakan software imageJ pada sacral pertama, sacral kedua, sacral ketiga, sacral keempat, sacral kelima, coccyx pertama dan coccyx kedua dengan ROI (Region Of Interest) berbentuk oval dengan ukuran diameter 8 mm yang ditunjukkan pada gambar 2. Kemudian dianalisis dengan menghitung perbedaan hasil rata–rata nilai Pixel Value antara penggunaan variasi rasio Virtual Grid 8:1, 10:1 dan 12:1 serta untuk mengetahui secara statistik adanya perbedaan dengan membandingkan nilai rata-rata Pixel Value pada variasi rasio Virtual Grid menggunakan uji One-Way ANOVA dengan nilai p-value 0,05.

Gambar 2. Pengukuran Pixel Value Pada Citra OS Sacrum proyeksi Lateral

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan pengujian kesesuaian pada peralatan pesawat sinar-X dan detektor untuk memastikan keandalan peralatan berdasarkan rekomendasi BAPETEN dan AAPM TG 150, dengan hasil pengujian menunjukkan setiap peralatan yang digunakan dalam penelitian ini peralatan dalam kondisi andal [7], [8].

Gambar 3. Nilai Pixel Value pada penggunaan Variasi rasio Virtual Grid

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3,  pada penggunaan Virtual Grid rasio 8:1 didapatkan hasil rerata nilai Pixel Value 150,94. pada penggunaan Virtual Grid rasio 10:1 didapatkan hasil rerata nilai Pixel Value 150,46. Pada penggunaan Virtual Grid rasio 12:1 didapatkan hasil rerata nilai Pixel Value 152, 75.

Untuk mengetahui perbedaan rerata nilai Pixel Value pada variasi Virtual Grid maka dilakukan uji statistik pada ketiga Virtual Grid Rasio 8:1, 10:1 dan 12:1. Peneliti melakukan uji normalitas dan homogenitas, dilanjutkan uji One-Way ANOVA. Dalam menguji normalitas peneliti menggunakan jenis Shapiro-Wilk menurut Dodiet Aditya setyawan (2021) Shapiro-Wilk digunakan untuk sampel kecil (≤50), data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai     P (Sig.) > 0,05 [9]. Selanjutnya didapatkan hasil pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik

| Rasio Virtual Grid | Shapiro-Wilk | One-Way Anova |
| --- | --- | --- |
| 8:1 | 0,874 | 0,789 |
| 10:1 | 0,837 |  |
| 12:1 | 0,829 |  |

Hasil uji menunjukan nilai p > 0,05  sehingga data dapat dinyatakan normal dan homogen ,selanjutnya dilakukan Uji Anova yang Dapat dilihat pada Tabel 1 didapatkan hasil Sig.(P-Value) = 789. Hal ini menunjukan bahwa nilai P > 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil nilai Pixel Value terhadap pemeriksaaan Os Sacrum proyeksi lateral menggunakan variasi rasio Virtual Grid 8:1, 10 dan 12:1.

Radiasi hambur dihasilkan ketika sinar-X memasuki tubuh pasien, di mana sebagian besar foton mengalami interaksi Compton. Interaksi ini menghasilkan radiasi hambur yang dapat menurunkan kontras gambar serta mengurangi kualitas citra secara keseluruhan [10], [11] [12]. Untuk mengurangi efek radiasi hambur tersebut, digunakan alat bantu berupa grid yang berfungsi menyerap sebagian besar radiasi hambur sebelum mencapai detektor, sehingga dapat meningkatkan kontras radiograf [13].

Penggunaan grid dalam praktik klinis memiliki keterbatasan, terutama pada prosedur pemeriksaan pasien di tempat tidur, di unit gawat darurat, atau pada prosedur mobile yang membutuhkan fleksibilitas dan ketepatan arah sinar-X. Untuk mengatasi keterbatasan ini, pada tahun 2010 perusahaan FujiMed mengembangkan perangkat lunak bernama Virtual Grid yang diklaim merupakan teknologi yang dapat meningkatkan degradasi kontras dan granularitas yang disebabkan oleh sinar-X yang tersebar, sehingga dapat menghilangkan kesalahan akibat ketidaksejajaran antara grid dan arah sinar-X. Selain itu, memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai jarak dan sudut penyinaran sesuai kebutuhan klinis [5], [11].

Berdasarkan hasil penelitian ini pada penggunaan Virtual Grid rasio 8:1 dapat dilihat pada Tabel 1.  didapatkan hasil rerata nilai Pixel Value 150,94. pada penggunaan Virtual Grid rasio 10:1 dapat dilihat pada Tabel 1.  didapatkan hasil rerata nilai Pixel Value 150,46. Pada penggunaan Virtual Grid rasio 12:1 dapat dilihat pada Tabel 1.  didapatkan hasil rerata nilai Pixel Value 152, 75. Menurut peneliti rerata nilai Pixel Value pada penggunaan ketiga Virtual Grid rasio 8:1, 10:1, dan 12:1 tidak jauh berbeda atau cenderung sama.

Dalam prosedur penelitian citra yang digunakan merupakan hasil duplikasi, sehingga tidak dapat mempengaruhi nilai piksel. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pascoal, A et all, (2005). Pengukuran piksel dan noise yang pada gambar duplikasi yang diperoleh dengan Flat Panel Detector menunjukan nilai perbedaan yang kecil pada piksel dan noise[14].

Pada proyeksi lateral sacrum hasil citra sering kali mengalami penurunan kontras, sehingga perubahan rentang Virtual Grid Rasio yang terlalu dekat tidak dapat mempengaruhi perubahan nilai piksel. Berdasarkan penelitian Rini, et all (2024), pemeriksaan radiografi Lumbosakral proyeksi lateral, bagian vertebra lumbalis kelima (L5) dan Os Sacrum merupakan area yang paling sering mengalami penurunan kontras yang disebabkan oleh penggunaan faktor eksposi dan ketebalan objek [15]. Selain itu, area pada sacrum posisi lateral mengalami radiasi hambur yang tinggi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2019), pengukuran nilai piksel pada variasi tanpa penggunaan filter dan penggunaan variasi filter memiliki nilai yang cenderung sama [3].

Pemeriksaan Os Sacrum merupakan metode pencitraan awal yang sering digunakan dalam mengevaluasi pasien dengan nyeri punggung bawah dan nyeri panggul, khususnya untuk menilai kondisi sendi sakroiliaka (SI joint). Pemeriksaan Os Sacrum menjadi deteksi dini yang dapat memberikan informasi awal mengenai kemungkinan adanya peradangan, cedera struktural, atau gangguan sendi di daerah sacrum [16].

Salah satu pemeriksaan yang sering melakukan  pengulangan gambar di rumah sakit yaitu pemeriksaan sacrum, hasil penelitian yang dilakukan oleh Steffen,A (2006), yang dimana salah satu pemeriksaan Os Sacrum mempunyai persentas 24,5% pada prosedur radiografi digital [1]. Di Indonesia pemeriksaan tulang belakang posisi lateral termasuk dalam potensi Unnecessary Exposure sebesar -80 % hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar (di atas 50%) nilai dosis tiap jenis pemeriksaan berada melebihi nilai toleransi ±20%, yang disebabkan salah satunya oleh faktor eksposi yang berlebih dan Kesalahan dalam menetapkan target/lokasi/posisi penyinaran [2]. Dalam proses akusisi citra digital radiografi setiap piksel memiliki nilai kecerahan tertentu yang menunjukkan intensitas berkas sinar-X yang diserap oleh detector. Pada intensitas sinar-X yang lebih besar menunjukan nilai kecerahan yang rendah atau Radiolucent, sedangkan pada intensitas sinar-X yang lebih rendah menunjukan nilai kecerahan yang tinggi atau radiopaque. Oleh karena itu, pada citra digital radiografi lebih mudah untuk memahami kecerahan gambar dengan menggunakan indikator nilai pixel [17].

Dari hasil uji One-Way Anova, nilai p-value>0,05 dengan demikian dapat dikatakan tidak ada perbedaan hasil nilai Pixel Value terhadap pemeriksaaan Os Sacrum proyeksi lateral menggunakan variasi Virtual Grid Rasio 8:1, 10 dan 12:1. Hasil yang sama juga ditunjukan oleh Gossey, et all (2022). Pada hasil analisis kualitas citra secara objektif pada proyeksi radiografi pelvis dengan variasi penggunaan Virtual Grid rasio 6:1, 10:1, 13:1, 17:1, dan 20:1 tidak mengalami perubahan signifikan secara statistic [18]. Menurut penulis ketiga rasio Virtual Grid yang digunakkan pada penelitian sudah optimal pada pemeriksaan os sacrum proyeksi lateral.

Pada penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu yang pertama penggunaan Faktor eksposi pada penelitian ini menggunakan 96 kVp, 45 mAs menurut Long, B.W (2023) [19], yang menurut peneliti tidak diimplementasikan untuk objek dan klinis di rumah sakit, yang kedua Penggunaan variasi rasio Virtual Grid 8:1, 10:1, dan 12:1 yang dimana pengunaan variasi tersebut menurut peneliti terlalu dekat, yang ketiga penggunaan kolimasi dengan luas lapangan seluas penampang panel detektor Digital Radiography yang dimana menurut penulis dapat mempengaruhi jumlah radiasi hambur. Namun, peningkatan radiasi hambur tidak terjadi secara linear tanpa batas, setelah luas lapangan kolimasi mencapai ukuran sekitar 30 hingga 40 cm, jumlah radiasi hambur yang dihasilkan cenderung stabil atau mengalami peningkatan yang sangat kecil. Kondisi ini dikenal sebagai titik jenuh (saturation point) [20]. Kemudian disarankan penggunaan rasio Virtual Grid dengan rentang yang lebih tinggi nilainya dari penelitian yang telah dilakukan.

SIMPULAN

Hasil analisis Pixel Value terhadap pemeriksaan Os Sacrum proyeksi lateral menggunakan variasi rasio Virtual Grid 8:1, 10:1 dan 12:1 diperoleh rerata nilai Pixel Value tidak ada perbedaan dan hasil uji statistik one-way ANOVA diperoleh nilai p > 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai Pixel Value pada pemeriksaan Os Sacrum proyeksi lateral menggunakan variasi rasio Virtual Grid 8:1, 10:1, dan 12:1.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	A. Steffen, U. Neitzel, K. Förger, and H. De, “Image repeat analysis for a digital radiography system Poster : Congress : Type : Topic : Authors : Physics in Radiology,” pp. 1–6, 2006.

[2]	E. Kunarsih, I. Bagus, and G. Putra, “Jurnal Pengawasan Tenaga Nuklir Pemetaan Profil Potensi Unnecessary Exposure pada Pasien CT-Scan dan Radiografi Umum di Indonesia,” vol. 4, no. 2, pp. 73–80, 2024, doi: 10.53862/jupeten.v4i2.011.

[3]	M. Effendi, R. U. Fatimah, A. Sholeh, and W. Fatchurohmah, “Design of the aluminum compensating filter to improve the image quality in the lateral projection of lumbosacral vertebrae,” AIP Conf. Proc., vol. 2094, no. April, 2019, doi: 10.1063/1.5097487.

[4]	R. R. Carlton, A. M. Adler, and V. Balac, Principles of Radiographic Imaging: An Art and a Science, Sixt Editi. 2020. doi: 10.1201/9781315120928.

[5]	T. Kawamura, S. Naito, K. Okano, and M. Yamada, “Improvement in Image Quality and Workflow of X-ray Examination Using a New Image Processing Method, ‘Virtual Grid Technology,’” FUJIFILM Res. Dev., no. 60, pp. 21–27, 2015.

[6]	F. Ardoni, L. Choridah, E. Susanto, and M. Irsal, “Radiation Dose and Image Quality with Exposure Factor Variation Using a Virtual Grid in Digital Radiography,” pp. 323–331, 2023, doi: https://doi.org/10.32628/IJSRST52310649 Radiation.

[7]	BAPETEN REPUBLIK INDONESIA, “Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Oi8Tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik Dan in Tervensional,” Bapeten Republik Indones., pp. 1–73, 2018.

[8]	T. Report and A. T. Group, Acceptance Testing and Quality Control of Digital Radiographic Imaging Systems The Report of AAPM Task Group 150, no. 150. 2024.

[9]	Setyawan Dodiet Aditya, Petunjuk Praktikum-Uji Normalitas dan Homogenitas Data dengan SPSS, no. July. 2021. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/350480720

[10]	P. Sprawls. Jr, Physical Principles of Medical Imaging. 2nd ed, vol. 200, no. 2. 1996. doi: 10.1148/radiology.200.2.504.

[11]	Q. B. Carroll, RADIOGRAPHY IN THE DIGITAL AGE : PHYSICS, EXPOSURE, RADIATION BIOLOGY, Fourth., vol. 11, no. 1. Includes index, 2023. [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

[12]	S. C. Bushong, Radiologic Science for Technologists Physics, Biology, and Protection, Eleventh E. Texas, 2017.

[13]	T. L. Fauber, Radiographic Imaging and Exposure, Fifth edit. Elsevier Inc., 2016.

[14]	A. Pascoal, C. P. Lawinski, I. Honey, and P. Blake, “Evaluation of a software package for automated quality assessment of contrast detail images - Comparison with subjective visual assessment,” Phys. Med. Biol., vol. 50, no. 23, pp. 5743–5757, 2005, doi: 10.1088/0031-9155/50/23/023.

[15]	Rini Hatma Rusli and Bambang Ariyanto, “Pengaruh Pengaturan Processing Digital Radiography Terhadap Kualitas Gambar Pada Pemeriksaan Lumbosacral Posisi Lateral Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar,” J. Sains dan Kesehat., vol. 6, no. 2, pp. 105–110, 2024, doi: 10.57214/jusika.v6i2.514.

[16]	A. M. Dydyk, S. Forro, and J. Gutcho, “Sacroiliac Joint Injury.” [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557881/

[17]	J. Choi, G. Kim, D. Hong, H. Kim, and D. Han, “Study on the Standardizaton of Signal Intensity Scale of Pixel Value in Digital Radiography,” vol. 9, no. December, pp. 1–5, 2016, doi: 10.17485/ijst/2016/v9iS1/109898.

[18]	T. Gossye et al., “Evaluation of Virtual Grid processed clinical pelvic radiographs,” J. Appl. Clin. Med. Phys., vol. 25, no. 6, pp. 1–8, 2024, doi: 10.1002/acm2.14353.

[19]	B. W. Long, J. H. Rollins, and B. J. Smith, Merrill ’ S Atlas of, Radiographic Positioning dan Procedures, FIFTEENTH. 2023.

[20]	D. R. Dance, S. Christofides, A. D. A. Maidment, I. D. McLean, and K. H. Ng, DIAGNOSTIC RADIOLOGY PHYSICS: A HANDBOOK FOR TEACHERS AND STUDENTS. 2014. doi: 10.1201/9781482266641-12.