Analysis of Differences in Diagnostic Reference Level Based on Size Specific Dose Estimate Between Manual Measurement and Software

# Analisis Perbedaan Diagnostic Reference Level Berdasarkan Size Specific Dose Estimate Antara Pengukuran Manual dan Software

Muh. Kasman1, Nurbaiti2,  Nursama Heru Apriantoro3

1,2,3Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, Jakarta, Indonesia

Email : nurbaiti@poltekkesjkt2.ac.id

Article Info

Article history

Received date: xxxx-xx-xx

Revised date: xxxx-xx-xx

Accepted date: xxxx-xx-xx

Article Info

Article history

Received date: xxxx-xx-xx

Revised date: xxxx-xx-xx

Accepted date: xxxx-xx-xx

Abstract

Diagnostic Reference level (DRL) is one of the efforts in implementing optimization of medical exposure radiation protection and safety in x-ray modalities, CT Scan and general Radiography. Size specific dose estimates (SSDE) is the dose value of an area received by the patient on a CT Scan examination. Meanwhile, DLPc (DLP correction) is the total dose received by the patient which is obtained from the multiplication of SSDE and Scan Lenght. The purpose of the study is to analyze the difference of DRL based on SSDE between manual measurement and using indoseCT v.20.b software. This research is descriptive quantitative, by collecting DICOM CT Scan image data of the head. The results showed that the diagnostic reference level (DRL) manual measurement amounted to 59.62 mGy (SSDE) and 1492.86 mGy.cm (DLPc). Meanwhile, the diagnostic reference level measurement using indoseCT v.20.b software is 66.65 mGy (SSDE) and 1551.56 mGy.cm (DLPc). There was no significant difference in the diagnostic reference level (DRL) values based on the SSDE of the two methods based on statistical tests and looking at the distribution of SSDE and DLPc values

Keywords:

DRL, SSDE, DLPc,  IndoseCT v20.b

Abstrak

Diagnostic Reference Level (DRL) merupakan salah satu upaya dalam penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi paparan medik pada modalitas sinar x, CT Scan dan Radiografi umum. Size specific dose estimates (SSDE) merupakan nilai dosis suatu area yang diterima pasien pada pemeriksaan CT Scan. Sedangkan, DLPc (DLP koreksi) merupakan dosis total yang diterima pasien yang didapatkan dari perkalian SSDE dan scan lenght. Tujuan penelitian adalah Menganalisis perbedaan DRL berdasarkan SSDE antara pengukuran manual dan menggunakan software indoseCT v.20.b. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, dengan mengumpulkan data citra DICOM CT Scan kepala. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai diagnostic reference level (DRL) pengukuran manual sebesar 59,62 mGy (SSDE) dan 1492,86 mGy.cm (DLPc). Sedangkan, Nilai diagnostic reference level pengukuran menggunakan software indoseCT v.20.b adalah 66,65 mGy (SSDE) dan 1551,56 mGy.cm (DLPc). Tidak ada perbedaan yang signifikan nilai diagnostic reference level (DRL) berdasarkan SSDE dari kedua metode berdasarkan uji statistik dan melihat sebaran nilai SSDE dan DLPc

Kata Kunci:

DRL, SSDE, DLPc,  IndoseCT v20.b

PENDAHULUAN

Penggunaan perangkat medis dalam bidang kedokteran memiliki peran yang sangat signifikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, permintaan untuk pencitraan dalam radiodiagnostik terus meningkat. Beberapa pemeriksaan medis dengan menggunakan perangkat medis mengandalkan sumber radiasi [1].

Penggunaan teknik computed tomography (CT) dalam prosedur pencitraan radiologi diagnostik telah meningkat pesat di seluruh dunia selama tiga dekade terakhir karena  kemajuan teknologi dan kinerjanya yang luar biasa [2].

Computed Tomography Scanner (CT Scan) merupakan modalitas pencitraan medis yang dapat menampilkan citra tampang lintang tubuh dalam 3 dimensi secara non invasif. Pemeriksaan dengan CT Scan merupakan standar baru yang mulai menggantikan prosedur diagnostik invasif lainnya, seperti fluoroscopy dan angiografi intervensi. Karakteristik citra CT Scan dapat memperlihatkan struktur antar jaringan dengan kontras yang lebih baik bila dibandingkan dengan modalitas radiografi non tomografi lainnya [3].

Meskipun memiliki resiko tapi pada umumnya dianggap masalah kecil dibanding keuntungan yang didapat pada pemeriksaan CT Scan. Resiko kanker semakin meningkat dengan meningkatnya dosis radiasi. Akurasi pada estimasi dosis sangat penting dalam memperkirakan dan meminimalisir resiko pada pasien [4].

Dalam proses pencitraan (scanning), pasien menerima dosis radiasi sinar-X, sehingga penting untuk mengukur estimasi dosis radiasi yang diterima pasien selama setiap pemeriksaan. Optimalisasi proteksi dan keselamatan radiasi pada paparan medis perlu diterapkan untuk memastikan bahwa dosis radiasi yang diterima pasien minimal dan citra radiografi dapat dihasilkan dengan optimal, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Upaya dalam menerapkan optimalisasi proteksi dan keselamatan radiasi pada paparan medis dapat dicapai melalui penerapan Tingkat Panduan Diagnostik atau Diagnostic Reference Level (DRL) [5].

Diagnostic Reference Level (DRL) diperkenalkan pada tahun 1996 oleh International Commission on Radiological Protection (ICRP) sebagai panduan untuk melindungi pasien dari kemungkinan efek radiasi, mengoptimalkan dosis dan mendapatkan gambar berkualitas tinggi untuk diagnosis dengan radiasi minimum dan perlindungan pasien dalam pencitraan medis. Oleh karena itu, DRL diperkenalkan oleh ICRP untuk optimasi dosis dan bukan pembatasan dosis untuk pasien, dan penggunaannya telah disetujui oleh Uni Eropa, American College of Radiology (ACR) dan International Atomic Energy Agency (IAEA) [6].

DRL untuk pemeriksaan MSCT diungkapkan dalam nilai CTDIvol (Computed Tomography Dose Index Volume) dan nilai DLP (Dose Length Product), dimana CTDIvol mencerminkan dosis output dari MSCT. Sementara DLP adalah total jumlah dosis yang diserap selama pemeriksaan MSCT dilakukan [7].

Pada kenyataannya, computed tomography dose index volume (CTDIvol) tidak mencerminkan dosis yang sebenarnya diterima pasien. CTDIvol hanya mewakili keluaran radiasi berdasarkan phantom  polymethyl methacrylate (PMMA) dengan diameter 16 atau 32 cm dalam pemeriksaan aksial atau heliks yang berdekatan [8].

American Association of Physicists in Medicine (AAPM) telah memperkenalkan ‘size-specific dose estimates’ (SSDE) untuk penilaian yang lebih akurat terhadap dosis yang diterima pasien di tahun 2011[9].

Akhir-akhir ini beberapa penelitian tentang perhitungan nilai DRL sudah berdasarkan SSDE karena dinilai lebih mempresentasikan dosis yang diterima oleh pasien. Selain perhitungan secara manual, nilai SSDE saat ini bisa dihitung secara otomatis dengan menggunakan sebuah software yang bernama IndoseCT v.20.b.

IndoseCT v20.b merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh  DR. choirul anam (Universitas Diponegoro) dkk. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengkalkulasi dan mencatat dosis radiasi dari setiap pasien yang menjalani pemeriksaan computed tomography (CT). IndoseCT v20.b tidak hanya mengukur dosis keluaran radiasi dari perangkat CT dengan CT dose index volume (CTDIvol), melainkan juga menghitung dosis individu yang diterima oleh setiap pasien dengan menggunakan size-specific dose estimate (SSDE) [10].

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif,dilakukan di Instalasi Radiologi RS. SantoBorromeus Bandung. Populasi dan sampel yang digunakan adalah semua data citra DICOM pemeriksaan CT Scan kepala non kontras pada pasien dewasa periode bulan Juni – Agustus 2023. Instrumen yang digunakan yaitu : Data citra berbentuk DICOM, Software indoseCT  v20.b dan Microsoft Excel dengan teknik dokumentasi menggunakan alat penyimpan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan menghitung nilai Size Specific Dose Estimate dengan pengukuran manual dan software indoseCT v20.b untuk ditentukan nilai Diagnostic Reference Level dari kedua metode tersebut dari nilai persentil 50 kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pengukuran manual, terlebih dahulu dilakukan pengukuran penampang citra berupa panjang nilai AP dan Lateral (LAT) dalam potongan axial seperti yang ditunjukan pada gambar 1. Setelah mendapatkan nilai AP dan LAT, kemudian ditentukan nilai diameter efektif. Nilai diameter efektif ini akan menentukan besarnya faktor konversi. Faktor konversi sendiri dapat dilihat dalam tabel yang tertera pada laporan AAPM no 204 [11]. Adapun langkah terakhir dari pengukuran manual ini adalah dengan mengalikan faktor konversi tersebut dengan nilai CTDIvol yang sudah tercatat dalam dose report pemeriksaan pasien.

# Gambar 1. Pengukuran nilai AP dan LAT

Merujuk pada tabel 1. di bawah ini nilai rata-rata SSDE pada proses pengukuran manual adalah sebesar 66,88 ± 10,43 mGy, dengan rentang nilai  sebesar 54,25 mGy sampai dengan 90,87 mGy. Sedangkan untuk dosis total berupa DLPc didapatkan nilai  rata rata pada proses pengukuran manual adalah sebesar 1565.33 ± 325.70 mGy.cm, dengan rentang nilai 1067.52 mGy.cm sampai dengan 2243.58 mGy.cm.

# Tabel 1. Statistik nilai SSDE dan DLPc pengukuran manual

| Parameter Statistik | SSDE (mGy) | DLPc (mGy.cm) |
| --- | --- | --- |
| Mean | 66,88 | 1565,33 |
| Median | 59,62 | 1492,86 |
| Mode | 78,56 | 1236,32 |
| Std. Deviation | 10,43 | 325,70 |
| Minimum | 54,25 | 1067,52 |
| Maximum | 90,87 | 2234,58 |

Berbeda dengan proses pengukuran manual, pengukuran menggunakan software indoseCT v20.b ini tidak dilakukan pengukuran nilai AP dan Lat terlebih dahulu. Pada software indoseCT v20.b sudah bisa melakukan pengukuran nilai diameter efektif (DEFF) secara langsung, karena software indoseCT v20.b akan mengkonturing gambar yang dipilih secara otomatis, sehingga akan muncul nilai diameter efektif. Setelah mendapatkan nilai diameter efektif  tersebut, maka akan didapatkan juga faktor konversi serta SSDE hanya dengan melanjutkan ke langkah berikutnya.

Hal ini seperti dikemukakan Pada penelitian yang dilakukan oleh Nihayati rizki, dkk (2023) dalam Accuracy of IndoseCT for Measuring Effective Diameter from axial CT Images menyatakan bahwa diameter efektif  dapat ditemukan secara manual atau otomatis. Sejak laporan AAPM 204 diterbitkan, pengukuran diameter efektif  otomatis telah diusulkan. Pengukuran yang dilakukan menggunakan "Auto 3D" di mana diameter efektif  dihitung secara otomatis dari konturing gambar fantom untuk semua irisan. Saat ini, perangkat lunak untuk mengukur diameter efektif  secara otomatis telah tersedia, seperti indoseCT [12].

Berikut ini dijelaskan langkah-langkah dalam menentukan nilai DEFF dan SSDE, seperti yang ditunjukan gambar 2.

Setelah membuka aplikasi indoseCT v20.b, pertama-tama sesuaikan citra yang diukur dengan jenis fantom, rubah menjadi fantom “head” pada software. Mulai dengan klik “Open Folder” untuk membuka file citra DICOM. setelah citra terbuka, pilih salah satu slice Lalu pilih metode “ input Manually” untuk memasukan nilai CTDIvol. Proses selanjutnya adalah penentuan nilai diameter efektif, yaitu dengan cara memilih sumber “Get From Image” dan menggunakan metode “Auto”. Kemudian klik “Calculate”. Adapun langkah terakhir adalah menentukan nilai SSDE,Pada fitur ini yang dilakukan hanyalah mengklik “Calculate”, yang mana nilai CTDIvol dan faktor konversi sudah terisi otomatis pada langkah sebelumnya.

Gambar 2. Pengukuran nilai diameter efektif dan SSDE

Pada tabel 2. di bawah ini menunjukan nilai rata rata SSDE menggunakan software indoseCT v20.b sebesar 69,60 ± 10,94 mGy, dengan rentang nilai 54,25 mGy sampai dengan 105,01 mGy. Sedangkan rata rata nilai dosis total atau DLPc sebesar 1626.27 ±  322.80 mGy.cm, dengan rentang nilai 1086.01 mGy.cm sampai dengan 2316.53 mGy.cm

# Tabel 2. Statistik nilai SSDE dan DLPc pengukuran IndoseCT v20.b

| Parameter Statistik | SSDE (mGy) | DLPc (mGy.cm) |
| --- | --- | --- |
| Mean | 69,6 | 1626,27 |
| Median | 66,65 | 1551,56 |
| Mode | 77,07 | 1086,01 |
| Std. Deviation | 10,94 | 322,80 |
| Minimum | 54,25 | 1086,01 |
| Maximum | 105,01 | 2316,53 |

Pada Penelitian ini telah dilakukan uji statistik untuk menganalisis perbedaan nilai SSDE pada dua metode pengukuran. Uji statistik yang digunakan adalah uji beda Wilcoxon. Uji beda ini merupakan uji beda alternatif pengganti paired T test dikarenakan data yang tidak berdistribusi normal.. Berdasarkan tabel 3.  Diperoleh nilai p value = 0.052 (p > 0.05) artinya tidak ada perbedaan signifikan Nilai SSDE pengukuran manual dan software indoseCT v20.b

# Tabel 3. Uji Statistic Wilcoxon

| Parameter Statistik | IndoseCT v20.b – Manual |
| --- | --- |
| Z | -1.941b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.052 |

Penentuan nilai diagnostic reference level lokal dihitung berdasarkan nilai persentil 50 atau nilai median pada suatu Fasilitas Kesehatan atau Rumah Sakit. Sedangkan, untuk nilai diagnostic reference level nasional ditentukan berdasarkan nilai persentil ke-75 dari distribusi nilai median kuantitas DRL di fasilitas kesehatan di seluruh daerah suatu Negara [11].

Di bawah ini ditampilkan diagram box plots pada gambar 3 Yang menunjukan sebaran nilai SSDE.

# Gambar 3. Diagram Box plot dan Whisker nilai SSDE

Berdasarkan gambar 3. diperoleh sebaran data dari nilai SSDE. Dimana, nilai persentil 50 pada pengukuran manual adalah sebesar 59,62 mGy. Sedangkan pada pengukuran menggunakan indoseCT v20.b adalah 66,65 mGy.

Tidak terlihat  adanya outlier yang melewati whisker, sehingga bisa disimpulkan bahwa data sebaran nilai SSDE ini masih normal atau tidak ada data ektrem.

Berikut ini ditunjukan gambar 4. yang menunjukan nilai DRL dari kategori DLP atau DLPc

# Gambar 4. Diagram Box plot dan Whisker nilai DLPc

Berdasarkan gambar 4. diperoleh sebaran data dari nilai DLPc. Dimana, nilai persentil 50 pada pengukuran manual adalah sebesar 1492,86 mGy.cm. Sedangkan pada pengukuran menggunakan indoseCT v20.b adalah 1551,56 mGy.cm.

Sama seperti gambar 3, data sebaran nilai DLPc juga tidak terdapat adanya outlier yang melewati whisker, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini masih normal atau tidak ada data ektrem.

Berdasarkan gambar 3 dan gambar 4. Nilai diagnostic reference level (DRL) berdasarkan size specific dose estimate (SSDE) pengukuran manual  adalah sebesar 59,62 mGy dan pada pengukuran software IndoseCT v20.b  adalah sebesar 66,65 mGy. Sedangkan nilai diagnostic reference level kategori DLPc pengukuran manual  adalah sebesar 1492,86 mGy.cm dan pada pengukuran software indoseCT v20.b  adalah sebesar 1551,56 mGy.cm. Sehingga bisa disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan nilai diagnostic reference level (DRL) berdasarkan size specific dose estimate (SSDE) pengukuran manual dan menggunakan software indosect v20.b. Sehingga penggunaan software Indosect dapat disarankan karena selain memiliki akurasi, proses pengukurannya mudah dan cepat.

Menurut Intan Andriani, dkk. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analysis of The Effect of Phantom CT Scan Diameter Variations on Radiation Dose With Indosect“ mengemukakan bahwa semakin besar diameter efektif fantom maka semakin kecil SSDE dan indoseCT dapat digunakan untuk memperkirakan dosis pasien dengan akurasi yang cukup baik [13].

SIMPULAN

Pada Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung didapatkan nilai diagnostic reference level (DRL) pengukuran manual sebesar 59,62 mGy (SSDE) dan 1492,86 mGy.cm (DLPc) . Sedangkan, nilai diagnostic reference level pengukuran menggunakan software indoseCT v.20.b adalah 66,65 mGy (SSDE) dan 1551,56 mGy.cm (DLPc). Tidak ada perbedaan yang signifikan nilai diagnostic reference level (DRL) berdasarkan size specific dose estimate (SSDE) dari kedua metode berdasarkan uji statistik dan melihat sebaran nilai SSDE dan DLPc

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Radiografer RS. Santo Borromeus Bandung dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II yang telah membantu dan memfasilitasi dalam pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

[1] 	E. S. . Siregar, G. N. Sutapa, and I. W. B. Sudarsana, “Analysis of Radiation Dose of Patients on CT Scan Examination using Si-INTAN Application,” Bul. Fis., vol. 21, no. 2, p. 53, 2020, doi: 10.24843/bf.2020.v21.i02.p03.

[2]	I. Thierry-Chef et al., “Assessing organ doses from paediatric CT scans-A novel approach for an epidemiology study (the EPI-CT study),” Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 10, no. 2, pp. 717–728, 2013, doi: 10.3390/ijerph10020717.

[3]	R. Lestari and N. Heru, “Evaluasi Nilai Noise dan Uniformity Citra CT Scan Sebelum dan Setelah Kalibrasi Harian Makalah Penelitian Menyerahkan Diterima Terbit Computed Tomography ( CT ) Scan merupakan modalitas pencitraan medis yang dapat menampilkan citra tampang lintang tubuh d,” J. Pengawas. Tenaga Nukl., vol. 2, no. 1, pp. 6–12, 2022.

[4]	C. Anam et al., “A Simplified Method for the Water Equivalent Diameter Calculation to Estimate PATIENT Dose in CT Examinations,” Radiat. Prot. Dosimetry, vol. 185, no. 1, pp. 42–49, 2019, doi: 10.1093/rpd/ncy214.

[5]	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), “Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1211/K/V/2021 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesian Diagnostic Reference Level) Untuk Modalitas CT-Scan Dan Radiografi Umum,” Badan Pengawas Tenaga Nukl. republik Indones., p. 4, 2021.

[6]	J. Tabesh and M. Maziyar, “determination of DRL in Common Computed Tomography examination with The modified quality control Based Dose Survey Method in four University Centers : A comparison of Method,” J. Biomed Phys Eng, vol. 11, no. June, 2021, doi: 10.31661/jbpe.v0i0.2105-1322.Keywords.

[7]	R. S. Masuku, “Analisis nilai Computer Tomography Dose Index (CTDI) Dan Dose Length Product (DLP) Pada Pemeriksaan Multislice Computed Tomography (MSCT) Trauma Kepala Dewasa Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Balimed Denpasar Bali,” J. Ilm. Multidisiplin, vol. 1, no. 10, pp. 1235–1243, 2023.

[8]	C. S. Burton and T. P. Szczykutowicz, “Evaluation of AAPM Reports 204 and 220: Estimation of effective diameter, water-equivalent diameter, and ellipticity ratios for chest, abdomen, pelvis, and head CT scans,” J. Appl. Clin. Med. Phys., vol. 19, no. 1, pp. 228–238, 2018, doi: 10.1002/acm2.12223.

[9]	A. Mohammadbeigi, K. Khoshgard, A. Haghparast, and M. T. Eivazi, “Local DRLS for Paediatric CT Examinations Based on Size Specific dose Estimate in Kermanshah, Iran,” Radiat. Prot. Dosimetry, vol. 186, no. 4, pp. 496–506, 2019, doi: 10.1093/rpd/ncz056.

[10]	C. Anam, U. Diponegoro, F. Haryanto, I. Arif, G. Dougherty, and C. Islands, “IndoseCT,” no. September, 2017.

[11]	E. Vañó et al., Annals o f the ICRP, vol. 44, no. 1. 2015. [Online]. Available: www.icrp.org

[12]	Nihayati Rizki, Choirul Anam, Heri Sutanto, and Geoff Dougherty, “Accuracy of IndoseCT for Measuring Effective Diameter from axial CT Images,” Int. J. Sci. Res. Sci. Technol., no. February, pp. 434–445, 2023, doi: 10.32628/ijsrst2310136.

[13]	I. Andriani, W. S. Budi, H. Sutanto, and C. Anam, “I nternational J ournal of A llied M edical S ciences and C linical R esearch ( IJAMSCR ) Analysis of the Effect of Phantom CT Scan Diameter Variations on Radiation Dose with IndoseCT,” vol. 7, no. 1, pp. 21–27, 2019.